- 附件一：

- 技术要求：

| 产品 | 参数 |
| --- | --- |
| 高级护理病床 | 1、规格尺寸：≥2150*960mm 2、床面离地高度：≥520mm 3、背部角度调节范围：≥0—70° 4、腿部角度调节范围：≥0—45° 5、床框材质：≥20#60*30*2mm矩形管≥45°对角焊接床框 6、床面材质：≥1.5mm14#钢板立体冲压成型，四周椭圆管包边，防止夹伤 7、护栏：防夹手6档不锈钢立柱折叠护栏，上端铝合金型材拉制。高度≥40cm，可承受≥50公斤拉力负荷。 8、底盘：≥20#60*30*2mm矩形管底架，内置内藏式中控刹车系统 9、摇杆系统具有限位离合装置，防止损耗。摇手柄采用ABS材质，内置金属件，万向节联轴结构。 10、带床底杂物架、引流挂钩、不锈钢伸缩输液架 11、床尾设有ABS台面翻转式餐桌，下收带液压缓降功能 12、8cm标准床垫（2cm天然椰棕+6cm高密度海绵），外罩防水帆布，四周设拉链和透气孔，尺寸与床面配套。 |
| 床上用品 | 1、大单：长250cm,宽200cm纯棉质地 2、棉胎：长200CM，宽150CM 3斤棉花芯 3、被套：长200CM，宽150CM，尾端全部开口，缝有系带 4、枕芯：优质纤维填充，可水洗 5、枕套：全棉材质，55*85CM |
| 操作台 | 1、定制。高密度防火板，支架采用不锈钢。 2、尺寸：≥1200*600*800mm 3、材质：环保无污染。 |
| 输液架及轨道 | 1、定制：按照现场尺寸为准 |
| 高级设备带 | 1、铝材。模拟医院病房，配有床号、床头灯、管道吸氧接口、负压吸引接口、电源等装置，设备带上配床头卡。 |
| 定制模拟人储物柜 | 1、定制：按照现场尺寸为准 |
| 不锈钢治疗车（双层单抽屉、轻便） | - 1、尺寸：≥45x35x83cm 50x40x86cm - 2、材质：304不锈钢材质 - 3、规格：双层带抽屉 |
| 新型多功能护理人实习模型 | 1、模型为成年女性，高分子环保材料制成，肤质仿真度高，解剖标志明显，可触及两乳头及剑突，模型人配有女性假发，形象逼真。 2、关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 3、床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法，轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法 4、瞳孔示教：一侧散大，一侧正常。 5、可进行乳房护理。 6、鼻饲：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液 7、洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量为500ml 8、导尿：男女互换生殖器，男性抬起阴茎与腹壁成60°角，导尿管顺利插入；操作成功后可导出模拟尿液 9、灌肠： 可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。 10、造瘘口护理：可进行造瘘口清洗 11、口腔护理: 有活动义齿 12、气管切开术后护理 13、肌内注射：上臂、臀部和股外侧均有肌内注射块，可注入真实液体，注射模块均可更换 ★14、右手均有手背静脉网，头静脉、贵要静脉，可进行静脉输液、采血等操作 15、其他护理操作：吸氧、雾化吸入疗法、冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、耳道冲洗及褥疮等多项护理操作。 |
| 单边帘（L型） | 1、尺寸: 3x2.7M（送轨2.7米） 2、颜色: 米白色/粉色/蓝色 |
| 静脉注射手臂 | 1、模型为成人完整的右手臂，由6条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等 2、高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位 3、静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习 4、静脉穿刺练习时，既可以选择注射器、头皮针又可以选择真空采血针、套管针等不同类型的穿刺针 5、静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作 6、肌内注射部位：三角肌部位 7、皮下注射部位：三角肌下缘部位 8、可反复进行练习 9、血管和皮肤均可更换 |
| 多功能静脉穿刺输液手臂模型 | 1、模型为成人完整的右手臂，由4条模拟血管构成完整的手臂静脉系统 2、高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位 3、静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习 4、静脉穿刺练习时，既可以选择注射器、头皮针又可以选择真空采血针、套管针等不同类型的穿刺针 5、静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作 6、肌内注射部位：三角肌部位 7、皮下注射部位：三角肌下缘部位 8、可反复进行练习 9、血管和皮肤均可更换 |
| 透明洗胃操作模型 | 1、模型为成人上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉、等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构 2、胸腹部外皮为透明外壳，便于观察内部解剖结构以及操作全过程；体表标准明显，有剑突、乳头、锁骨、肚脐等标志，剑突可作为测量胃管插入长度标志。 3、模型带支架可摆放不同角度的体位（可实现左侧卧位、端坐位、半仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90° 4、模型使用完毕，消化道内残存液体可方便的从专用管道排出 5、洗胃术：经口、鼻洗胃器洗胃法，电动吸引洗胃法，胃管洗胃法，洗胃机洗胃法 6、胃肠减压术、胃液采集术、十二指肠引流术 7、鼻饲术、氧气吸入、口腔护理、经口经鼻吸痰术、气管切开术后护理等多项护理操作 8、瞳孔：瞳孔缩小提示有机磷类杀虫药或氨基甲酸酯类杀虫药中毒等；瞳孔散大提示阿托品或莨菪碱类中毒等，学生可根据中毒类型的不同选择相应的洗胃液 ★9、带有灯光警示系统，可提示贲门、胃体、幽门、十二指肠、胃底。 |
| 注射泵 | 1、一次性使用的10ml、20ml、30ml、50ml注射器 2、流速选择 “0.1-300ml/h（10ml）0.1-600ml/h（20ml）0.1-800ml/h（30ml）0.1-1200ml/h（50ml）设置精度0.1ml/h” 3、流速精度：±2% 4、阻塞压力：40-70KPa（8档可调） 5、快速输注：300ml/h（10ml注射器）、600ml/h（20ml注射器）、800ml/h（30ml注射器）、1200ml/h（50ml注射器） 6、输液总量设置：0.1-999.9ml 设置精度0.1ml 7、已输液量显示范围：1-9999ml 8、KVO流速：0.1ml/h的速度输液 9、排气泡：300ml/h（10ml）、600ml/h（20ml）、800ml/h（30ml）1200ml/h（50ml） 10、BOLUS速度：排泡容积1-9ml、300ml/h（10ml注射器）、600ml/h（20ml注射器）、800ml/h（30ml注射器）、1200ml/h（50ml注射器） 11、噪音：以25ml/h速度运行时噪音≤36dB 12、报警：开机自检、阻塞、接近完成、完成、电池欠压、电池耗尽、待机、移动、掉电 13、类型：I类BF型 14、IP等级：Ip*4属防溅水设备 15、显示：高清晰远距离数码管45℃界面显示，注射器安装方式：水平卧式 16、外形尺寸：240*120*190mm 17、功率：小于25VA 18、重量：约2.4Kg 工作条件 19、电源：交直流两用Ac 85-264V 50/60Hz、DC 14.8VC 完全充电4小时，可供泵以5ml/h工作6小时 20、环境条件：温度-5℃-40℃ 相对湿度：≤20%-90%RH 21、大气压力：860hPa-1060hPa 22、储存条件：温度-40-55℃ 相对湿度≤95%RH |
| 电子血压仪 | 一、鱼跃电子血压计：一键简单操作，语音全程播报，3.6英寸大屏显示，智能诊断提醒； |
| 输液泵 | 6导注射泵的技术参数 1、一次性使用的10ml、20ml、30ml、50ml注射器 2、流速选择 “0.1-300ml/h（10ml）0.1-600ml/h（20ml）0.1-800ml/h（30ml）0.1-1200ml/h（50ml）设置精度0.1ml/h” 3、流速精度：±2% 4、阻塞压力：40-70KPa（8档可调） 5、快速输注：300ml/h（10ml注射器）、600ml/h（20ml注射器）、800ml/h（30ml注射器）、1200ml/h（50ml注射器） 6、输液总量设置：0.1-999.9ml 设置精度0.1ml 7、已输液量显示范围：1-9999ml 8、KVO流速：0.1ml/h的速度输液 9、排气泡：300ml/h（10ml）、600ml/h（20ml）、800ml/h（30ml）1200ml/h（50ml） 10、BOLUS速度：排泡容积1-9ml、300ml/h（10ml注射器）、600ml/h（20ml注射器）、800ml/h（30ml注射器）、1200ml/h（50ml注射器） 11、噪音：以25ml/h速度运行时噪音≤36dB 12、报警：开机自检、阻塞、接近完成、完成、电池欠压、电池耗尽、待机、移动、掉电 13、类型：I类BF型 14、IP等级：Ip*4属防溅水设备 15、显示：高清晰远距离数码管45℃界面显示，注射器安装方式：水平卧式 16、外形尺寸：240*120*190mm 17、功率：小于25VA 18、重量：约2.4Kg 工作条件 19、电源：交直流两用Ac 85-264V 50/60Hz、DC 14.8VC 完全充电4小时，可供泵以5ml/h工作6小时 20、环境条件：温度-5℃-40℃ 相对湿度：≤20%-90%RH 21、大气压力：860hPa-1060hPa 22、储存条件：温度-40-55℃ 相对湿度≤95%RH |
| ABS医用双层治疗车 | ABS一体注塑成型台面，易清洁车体主要由塑、铝、钢结构组成，静音脚轮，其中两个带有刹车，四柱承重,中控锁。 |
| 耳温枪 | 1、机身尺寸：≥145mm*35mm*55mm 2、重量：≥115克 3、温度显示范围：34℃-42.2℃ |
| 自动洗胃机 | 1、电源：AC220V 50Hz 2、输入功率：250VA 3、流量：≥2L/min 4、自控：冲液量为250～350ml/次 吸液量为300～450ml/次 5、压力控制：冲、吸压力设定为47～67KPa 6、外包装尺寸：≥46cm×42cm×92cm 7、毛/净重：≥22kg/19kg |
| 辅助排便和灌肠操作模型 | 1、模型仿真人大小，为标准的灌肠体位 2、腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端 3、肛门采用柔软材质制成，以达到最为真实的触感 4、模型内部结构可方便拆装、清洗 5、灌肠法：大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、保留灌肠、清洁灌肠 6、可行插入手指将模拟粪便从直肠内取出的练习（人工取便术） 7、将模拟粪便放入肠内，再用恰当的技巧将其从肛门取出 8、可注射甘油（从腹部侧方的排液管流出） |
| 透明女性导尿模型 | 1、模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成 2、透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形 3、通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行径路径以及气囊固定的位置，小阴唇可以分开，闭合时看不到尿道 4、导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。 5、可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习 6、可反复进行练习 |
| 气管内用药模型 | 1、模型形态逼真，包括头、颈、胸部，真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显，便于操作定位 2、呼吸道结构完整： 将头后仰，口、咽、喉可呈现一条直线 特殊处理的会厌、声带便于示教 3、鼻饲术，胃部透明便于观察胃管插入的位置，可运用多种插入胃管的方式，及可注入真实的液体 4、可行经鼻腔、经口腔气管插管操作 5、检查颈动脉搏动 6、瞳孔示教：正常大小瞳孔、瞳孔散大 7、配有坚固底座，便于操作 |
| 发药车 | 1、台面材质为ABS。 2、配备PVC软质水晶板 3、ABS推拉式手写板扩展可工作的范围 4、具备两层ABS抽屉，浅药盒内部可扩展38格，深药盒可扩展9格，可以随心组合。 5、中控安全锁保障抽屉内部的安全性 6、不锈钢输液杆可根据实况升降高度 7、网框可放置多种小型物品 8、侧面垃圾桶翻盖设计有效隔绝污物气味 9、选用医用高端静音型脚轮，双刹车可以更好的控制车体 |
| 电动吸引器 | 1、电源条件：220V、50Hz 高负压、低噪音、大流量 2、极限负压值：≥0.075MPa 3、负压调节范围：0.02MPa至极限值 4、抽气速率：≥15L/min 5、储液瓶：1000mL*1只 6、机器净重：≥4.4kg 工作噪音：≤70分贝 7、机器尺寸:≥28*19.6*28.5cm 8、输入功率：90VA 大气压力范围：860hpa~1060hpa |
| 皮下注射 | 1、模型设计精巧，可佩带在学员或者模型人上臂 2、解剖标志明显，可触及肩峰，便于操作定位 3、上臂肌内注射，允许注入模拟药液，药液可方便的排出 4、皮下注射 5、可以使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤 6、可反复进行练习 |
| 皮内注射 | 1、模型由成人手臂前臂和两个皮内注射外套两部分组成 2、每个皮内注射外套上提供40个皮内注射点，可方便的更换到手臂上 3、皮内注射： 4、可实现5°的进针角度 5、正确操作时会出现真实的皮丘，皮丘与皮试阴性结果极其相近，抽出液体后皮丘消失 6、每个皮内注射点可以进行多次练习 |
| 肌肉注射 | 1、模型为成人臀部，可实现侧卧、俯卧两种操作体位 2、注射部位模块可更换，经济实用 3、肌内注射，可注入、排出真实液体 4、灌肠术：可将模拟灌肠液直接注入模型 5、可反复进行练习 |
| 云智能白板教学一体机（核心产品） | 1、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2、两侧屏幕均支持普通粉笔、液体粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 3、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线 ★4、整机屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果 5、整机采用全金属外壳设计，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 6、"侧置输入接口具备1路HDMI、1路RS232、1路TypeC； 7、侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控输出USB； 8、前置输入接口具备1路TypeC、2路USB3.0。" 9、采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控，书写精度可达1mm 10、整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 11、整机内置2.1声道音响，前朝向（避免中高音损失）15W中高音扬声器2个，后朝向20W低音扬声器1个，额定总功率50W，音质更加清晰和有质感。 12、整机屏幕拥有更高的色域，色域值≥NTSC 90%，满足DCI-P3色彩显示标准（≥100% DCI-P3)，显示画面颜色细节更加丰富，颜色还原度更高。 13、整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 14、支持主动电容笔书写，书写时手掌掌托接触屏幕时不会对笔的书写造成干扰，提高授课效率。 15、整机采用简洁化设计，独立物理按键通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒，长按按键实现关机。 16、整机采用左右双侧边栏虚拟按键设计，通过侧边栏可调用音量+/-、亮度+/-、批注、主页等。 17、内置无线传屏接收端，无需外接接收部件，无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能，将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 18、整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，避免PC模块天线被黑板遮挡降低天线性能。 19、Wi-Fi和AP热点均支持双频2.4G & 5G ，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准。 20、整机内置非独立的高清摄像头，对角角度≥120度，像素值≥800万，可拍摄更全的教室画面及提升画质，支持远程巡课等应用。 21、整机内置非独立外扩展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集。 22、内置摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。 23、外接电脑设备连接整机且触摸信号连通时，外接电脑设备可直接读取整机前置USB接口的移动存储设备数据，连接整机前置USB接口的翻页笔、无线键鼠等外接设备可直接使用于外接电脑，无需重复部署。 24、整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线，简化部署。 25、外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，可直接调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器，在外接电脑即可拍摄教室画面。 ★26、通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准，提供中国标准化研究院或其他国家级社会公益类标准化科研机构出具的证书及测试报告复印件或扫描件。 27、内置独立无线物联网模块，整机关机状态下，在无互联网网络连接（RJ45有线网、Wi-Fi无线网不连接）及本地中控设备（RS232、USB等中控接口不连接）的情况下，能够通过集控等软件远程开机，提升设备远程控制的可靠性。 28、整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择恢复整机系统及Windows操作系统到出厂默认状态，无需额外工具辅助。 29、在任意信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作，可避免课间学生随意操作整机。 30、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 31、支持通道记忆功能，开机默认回到最近一次关机时的显示通道。 32、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 33、整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），支持对触摸框、PC模块等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。 34、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.4（蓝光危害最大状况下）。 35、整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，便于老师完整书写教学内容。整机书写面板采用耐磨玻璃材质，长期书写情况下面板磨损导致的雾度不超过1% 36、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现WiFi无线上网连接、AP无线热点发射、BT蓝牙连接功能。 37、整机内置独立AP路由模块，支持不少于30个学生端同时连接到整机自发的AP路由网络，并能够顺畅同步接收整机教师端组播推送的视频、课件教学画面，学生端无需连接到外部无线路由器，降低部署复杂度。 38、黑暗环境自动节能：当整机处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。 39、整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 40、支持标准、HDR、节能等多种图像模式调节。 41、具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示。 42、支持课堂简易录播（轻录播）功能，录制屏幕及整机半径4米内课堂现场音频，辅助教师课后教学研究。 43、支持将自定义图片设置为开机画面。 44、整机电磁干扰ITE达到国标GB/T9254-2008 Class B等级要求，满足教学环境多电子设备共用，无需采取任何电磁辐射防护措施，不接受GB/T9254-2008 ITE Class A等级产品 45、采用全物理钢化玻璃，有效保护屏幕显示画面 46、玻璃表面采用纳米材料镀膜环保工艺，书写更加顺滑，防眩光效果更加优异。 47、机身具备防盐雾锈蚀特性，且满足GB4943.1-2011标准中的防火要求。 48、整机具备抗振动、防跌落特性，保证整机运输或使用过程中不易受损。 49、整机表面覆盖玻璃选用国标优等品，光学变形、点状缺陷、尺寸偏差、弯曲度、透射比等均符合GB11614-2009平板玻璃标准 50、整机书写面板采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准，表面应力≥100Mpa,适应学校复杂环境，保障教学安全。 51、整机在0℃- 40℃环境下可正常工作，在-20℃—60℃的环境下可正常贮存且贮存后功能无损。 52、从PC通道切换到外部通道后在4秒内达到可触摸状态。 53、支持半屏模式，将Windows显示画面上半部分下拉到显示屏的下半部分显示，此时依然可以正常触控操作Windows系统，有效规避整机安装高度较高时Windows显示画面顶部难以操作到的问题，提高教学效率；点击非Windows显示画面区域，即可退出该模式，无需其他设置。 54、具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下可识别五指上、下、左、右方向手势滑动并调用响应功能，支持将各手势滑动方向自定义设置为无操作、熄屏、批注、桌面、半屏模式。 55、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的F1—F12功能键及Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键熄屏的功能。 56、支持护眼模式，可通过触摸菜单按键启用护眼模式，降低有害蓝光。 57、屏幕显示灰度分辨等级达到256及以上灰阶，保证画面显示效果细腻。 58、整机在五分钟内处于无信号接收状态时，能够自动关机。 59、内置触摸中控菜单，将信号源通道切换、护眼、声音调节等整合到同一菜单下，无须实体按键，在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。 60、整机处于非内置PC通道下，支持调用屏幕侧边栏快捷键一键回到PC通道。 61、支持对任意通道进行批注，同时支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容，可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。 62、支持云端自动在线系统固件升级，保证功能实时更新。 63、触摸屏具有防光干扰功能，能在照度100K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。 64、Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 Windows 10、Linux、Mac Os系统外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。 65、主板采用H310芯片组，搭载Intel 8代酷睿系列 i5 CPU 66、内存：8GB DDR4笔记本内存或以上配置。 67、硬盘：256GB或以上SSD固态硬盘 68、机身采用热浸镀锌金属材质，采用智能风扇低噪音散热设计,模块主体尺寸不小于22cm*17cm*3cm以预留足够散热空间，确保封闭空间内有效散热。 69、采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。 70、具有硬件自检功能，可联动自身部件级硬件埋点自检且通过接口传递一体机自检数据 71、采用按压式卡扣，确保PC模块安装固定到位，同时无需工具就可快速拆卸电脑模块。 72、PC模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块 73、PC模块的USB接口须为冗余备份接口，在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备 74、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI 。 75、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少具备3个USB3.0 TypeA接口。 76、具有标准PC防盗锁孔，确保电脑模块安全防盗。 |
| 除颤器 | 一 主要技术规格及配置： 1 、除颤功能 ★1.1、低能量智能双相截顶波除颤技术，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。 ★1.2、 最高能量200焦耳，能减少病人的心肌损伤 1.3、 能对成人、小儿进行除颤 1.4、 充电至最高能量≤6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J。 1.5、 最小能量1焦耳 1.6、 整合手动与自动（AED）除颤功能于一体 1.7、 具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤8秒 ★1.8、 具有接触指示器，直观显示皮肤与除颤电极板的接触情况，电达到接触良好的情况下提示放点 ★1.9、具备婴儿/儿童AED除颤模式，在AED模式下不需要更换电机贴片或配件既可对任何体重病人进行除颤 1.10、 面板上具备成人及婴幼儿/儿童AED模式一键切换按钮 2、 具备50mm规格打印机，可打印摘要报告和维护报告，可对摘要报告进行储存回放 3、 具有3导联/5导联心电监护，标准配置3导联心电监护 4、 高性能锂电池 4.1、 除颤屏幕以及电池上都具备电池电量显示 5、 数据指示 ★5.1、 四组心率报警上下限：30/100，60/140，90/160，120/200bpm，并可行设定 5.2、 心率显示15－350bpm 5.3、 滤波频率60Hz/50Hz自行设定 5.4、 病人阻抗最小10－25ohm，最大250ohm 5.5、 除颤能量1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、150J、170J、200J可选，推荐150焦耳 6、 自检与操作检查 6.1、 每小时，每天，每周自动检查 6.2、 具有待机指示器，可随时显示机器待机状态 ★6.3、 待机指示器中一旦出现”X”标识，指示机器探测到无法具备无创起搏或者电机，提示医护人员进行操作自检，或者联络相关人员 6.4、 检查结果储存在内存中，可以在屏幕上查看记录或者通过打印机打印。 ★7、 可进行持续心电监护，可识别9种常见的心率/心律失常报警，有心率快/心率慢、心搏停止、室颤/室速、室速、极度心动过速、室性早搏心率、起搏器未夺获、起搏器未起搏。 8、 显示屏幕 8.1、7英寸高分辨率彩色液晶显示屏, 每种颜色有 32 个亮度级别 8.2、 在监护模式下，可显示》3道波形 |
| 成人球囊 | 1、产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸 2、本产品带有限压阀可以确保供给安全的气体压力 3、复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性 4、病人接头端是标准口径22/15mm |
| 转运平车 | 1、车体采用优质碳素型钢焊接成形,表面除锈, 树脂粉沫静电喷涂； 2、平车面板及护栏采用ABS材料一次成型， 坚实美观； 3、全藏式 ABS 护拦，可完全收于车面之下，实现零间隙搬运，便于车上紧急抢救病人； 4、该车采用国际先进的中控刹车系统，稳定，可靠； 5、导向轮装置可轻松操作，方向可控； 6、头部带有氧气瓶支架，方便易用人员使用；床体两端配有可升降输液架； 7、背板采用进口气弹簧作支撑力源，操作简易方便，可升降角度 0 度至 88 度，最大承重 300KG； 整体升降采用螺旋机构传动。 8、尺寸≥1930*640*500/900mm 净重≥75kg 毛重≥102kg |
| 心电图模拟人 | 1、小腿可灵活旋转。 2、本模型是集护理与心电监护，于一体的整体护理人，身高165CM，双眼可转动，关节灵活，可实现多种体位，满足临床操作要求。 3、解剖标志明显，可触及两乳头，锁骨，浮肋等骨性标志，胸部富有弹性，外皮可打开，能观察到模拟人的双肺及胃等重要的内脏器官。 功能特点： 4、心电监护：心电导联正确的使用方法的训练，正确连接导联后监护仪可采集到正常的窦性心律波形。 5、心电发生仪控制器可模拟不同病例的心律波形图。 6、心电监护模拟人与心电发生仪控制器相互应，可在多参数心电监护仪屏幕上实时显示47例正常与异常的心律波形图。 7、头可后仰，保持呼吸道的通畅，便于给氧的训练。 8、协助病人起床，纵向翻身，进行呼吸道评估，背部叩击。 基础护理功能： 1、洗脸，眼耳清洗滴药，口腔，牙齿护理 2、床上擦浴及更衣。 3、扶助病人移向床头，轮椅使用，平车，担架运送等移动和搬运病人法。 4、轴线翻身法，肢体，肩部，全身等约束法 5、瞳孔的观察示教：散大的瞳孔与正常瞳孔的对比。 6、外耳道的冲洗。 7、氧气吸入及雾化吸入疗法。 8、鼻饲术。 9、洗胃 10、肌内注射 11、皮下注射 12、造瘘口护理 13、男性生殖器的导尿，留置尿管和膀胱冲洗 14、褥疮护理 |
| 心肺复苏考核训练操作模型（核心产品） | 1、模拟人为高分子材料，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。 2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物。 ★3、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 ★4、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。 5、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈 ★6、急救链全程多种可自动反应：气道开放、气体进胃、CPR等多项指标，。 7、心肺复苏，执行标准：《2015美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》，仰卧位，头可后仰、可行胸外按压、可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道、可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏 8、模拟人和计算机之间有两种通信方式可以选择：USB通信，无线WIFI通信。 9、全程电子监测多项指标： 9.1、按压部分 ：监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹、按压中断时间显示 9.2、按压操作波形显示 ：实时显示按压操作波形，通过波形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况、按压中断时间、按压位置等 9.3、吹气部分监测：吹气次数（多吹、少吹）、潮气量（过大、过小）、潮气时间、气体进胃 9.4、吹气操作波形显示：实时显示吹气操作波形，通过波形可判断吹气量、吹气周期和潮气时间 10、依据《2015 年美国心脏协会心肺复苏及心血管急救指南》的操作标准，可对心肺复苏操作进行评价，操作达标，模拟人复活；操作未达标，模拟人死亡。 11、成绩单可保存打印，可连接通用打印机对成绩单进行打印。 12、CPR仿真训练：两种操作模式，训练，考核、每种模式均可自行设置训练时间、CPR循环次数等 12.1、训练模式CPR，按压深度、按压频率、吹气、除颤等可专项练习。 按压频率有引导提示音１１０次／分，按压有过大、过小提示音。吹气有过大、过小、气体进胃提示音。 12.2、考核模式：考官可根据竞赛要求自定义设置参数，具有国赛标准一键设置功能，在设定的考核时间内，按照30:2的比例进行考核，设置项包括：竞赛时间、CPR循环次数（用于选择单人或多人操作）、按压和吹气的正确比率（决定急救操作后的复活标准）、潮气量和按压深度的标准范围。 12.3、考生信息：操作时间、考生编号、姓名、操作用时等也可记录。 12.4、操作评价标准：操作限时、潮气量范围、潮气达标率；按压深度范围、按压达标率、操作评价 12.5、操作统计：吹气正确率、吹气错误次数、吹气时间、吹气错误分析（过大、过小、多吹、少吹）、按压正确率、按压错误次数、按压错误分析（过大、过小、多按、少按、位置错误、按压未完全回弹）、按压频率错误、按压间隔过大的次数、CPR循环数、循环中断时间*成绩单可以统计不超过300s的操作记录。 13、实时记录数据，并以曲线的形式记录按压和吹气过程，使统计的结果更加直观，并可以记录每一个操作的细节。其中按压过程中若出现按压间隔过大的情况，其间隔时间将记录在按压曲线上 。 14、按压频率为每一次按压均统计一次按压频率，并以描点成曲线的形式记录，该方法可以客观的记录按压频率的范围，以确保判断每一次按压是否在标准频率范围内。 15、成绩单智能打印：操作限时设定在150秒（含）以内，只打印成绩单第一页；操作限时设定大于150秒，成绩单全部打印。 16、内置锂电池，和笔记本电脑无线连接，可用于室外、野外突发情况的模拟。 17、模拟人手臂关节灵活，可进行搬运练习。 18、界面深色、浅色一键切换，能适应室内、室外多种环境使用。 19、软件支持多语言设置，中文、英文一键切换。 20、软件内嵌入使用帮助，以确保使用者立刻掌握软件操作的方法。 21、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。 |
| 高仿真护理模拟人（核心产品） | 一、模型参数： ▲1、模拟人可以无支撑坐立，可实施病人坐位的护理沟通及操作，可以模拟呼吸困难时的端坐卧位。 2、模拟人需要模块化设计，头发、 瞳孔、皮肤等都可以进行更换，以真实表现不同种族，不同年龄的外观。 3、模拟人标配成年女性外观，黑色假发。 4、模拟人可以完全无线，内置压缩机，操控系统皆为无线与模拟人连接 ★5、与平板电脑搭配使用时，可调节参数包括：HR、BP、ECG、SpO2、呼吸频率、体温，且可选配病人监护仪。 6、讲师可使用无线耳机/麦克风通过模拟人头部的内置麦克风与学员进行无线沟通 7、模拟人运行时电池可充电（连接交流电源） ★8、能够通过自动模式和手动模式运行病例并且操作系统能够整合病例回顾软件，并可选网络摄像头配合使用。 ★9、模拟人可以使用电脑操作或Simpad Plus操作 10、当使用操作电脑操作模拟人时，可调节以下指标：HR、BP、ECG、SpO2、呼吸频率、CO2、ABP、CVP、PAP、PCWP、TOF、心输出量、、体温（中心和外周）、AGT（标记）、awRR、N2O、ICP、O2、pH、患者信息、X光片、血气指标、12导心电图 11、使用电脑操作模拟人时，可以满足老师根据病例需要，自行导入图片，教学视频，X线片，预录制的语言等。 12、模拟人的操作软件为全中文界面，且多种语言可供选择并方便切换，包括且不限于英语、中文、日语、韩语、葡萄牙语、德语、西班牙语、法语、意大利语、荷兰语、波兰语、俄语等 13、模拟人头部活动灵活，可以旋转60-80度，护理人员可手动调整头部位置。 14、可以用推下颌法或压额提颏法打开气道 15、模拟人可以调整为坐姿（90°），也可以调整为俯身姿态（20°），同时腰部弯曲。 16、双臂活动自如，可前屈和拉伸，垂直外展 17、双腿可以0-90°弯曲，外展、外旋，脚踝可以背伸和跖屈。双腿安装至骨盆和从骨盆移除无需工具，可独立完成安装。 18、可配置假发，供头发护理使用 19、脸部皮肤肤色和手感逼真。 20、模拟人可以自动眨眼，左眼和右眼同步逼真：慢速眨眼、正常眨眼和快速眨眼 21、眼睑可设置为睁眼、闭眼或半睁眼，包括意识提示下右眼睁/左眼闭和左眼睁/右眼闭 22、眼部有三种可替换瞳孔：瞳孔正常、瞳孔扩大和瞳孔收缩 23、耳道可进行冲洗、清洁和耳药水用药练习 24、专利鼻孔设计，鼻孔通道与气管和食道相通，并且有隔膜，插入尺寸最大为16F的鼻胃管 25、可使用鼻面罩进行持续气道正压通气（CPAP），鼻导管、 文丘里面罩、活瓣式面罩、气切面罩、T形管、 26、鼻子/鼻孔可敷用/包裹伤口护理纱布 27、口腔中空，有仿真的解剖结构，上牙无需工具即可摘除并重新置入 28、气道有可见生理构造，包括：小舌、会厌、声带、食管 29、躯干结构可触诊，包括：锁骨、胸骨、脊柱、肋骨（正面及两侧）、剑突、肩胛骨 30、骨盆结构可触诊，包括：髂前上棘、耻骨联合、大转子 31、有逼真结构的女性生殖器， 可使用必妥碘或洗必泰产品清洗，也可使用阴道栓剂或药物 32、可进行导尿与灌肠 33、生殖器无需使用工具即可拆卸、可替换 34、脉搏搏动明显并与心电图同步，且强度可调节 35、明显的双侧颈动脉脉搏（左右两侧脉搏相同）和双侧股动脉脉搏（左右两侧脉搏相同）， 36、右臂和左臂明显的肱动脉和桡动脉脉搏，左右独立控制 37、明显的双侧足背动脉搏动，左右独立控制 38、脉搏与心电图同步并且有三种不同的强度：弱、正常和强 39、PVCs（室性期前收缩）的脉搏强度为正常QRS的一半，PVCs后的正常QRS强度为正常QRS的3/2 40、能够通过听诊或触诊测量双侧无创血压 41、双臂均有柯氏音，与程控的心电图同步，可有10级音量调节（0-9） 42、血压范围：0-300mmHg 43、可以单次或连续重复播放预先录制的语音，包括：咳嗽、呻吟、呕吐、呼吸短促（连续声音）、尖叫、“是”、“否” 44、模拟人头部有语音扬声器，用户能够使用可选无线耳机/麦克风与模拟人通话 45、胸部及背部均有肺音听诊部位。肺音与设定的呼吸率同步（0-60 bpm），模拟人胸部有起伏。 46、肺音包括：正常、粗湿啰音、细湿啰音、胸膜摩擦音、肺炎、干啰音、喘鸣、喘息、无声音 47、心音与心电图（QRS）同步，心音包括：正常、主动脉狭窄、奥斯汀-弗林特杂音（主动脉关闭不全）、摩擦音、二尖瓣脱垂、收缩期杂音、舒张期杂音 48、四个独立控制的肠鸣音听诊区，在脐孔四周，可独立控制音量 49、肠鸣音包括：正常、活跃、腹鸣、减弱、无声音 50、可设置胎儿心音，并进行腹部听诊，包括：胎儿正常 140bpm、胎儿心动过速 200bpm、胎儿心动过缓 100bpm 51、左上腹部隐藏的胃造口术孔，以用于PEG预插入或鼻胃管喂食，并可使用尺寸为14F的胃造口术喂食管，胃部放置容量为500mL的内部储液袋，且可选择使用外部储液袋进行大容量输注，可轻松拆除，无需使用工具 52、可插入尺寸为16F的鼻胃管，最长插入60cm 53、需要正确体位插入鼻胃管，精准的结构标志可帮助护理人员判断插入管长度的准确值（鼻至耳垂至剑突），并通过鼻胃管抽出模拟胃内容物，还可行鼻胃管喂食，内部胃部容量500ml，如需要大容量喂食，可配备外部引流管， 可轻松拆除，无需使用工具 54、锁骨下预留可插入中心静脉导管的小孔，该部位可进行护理和敷料更换、冲洗导管和连续或间断给药 55、可选女性多静脉注射手臂，可进行静脉插管、输液和静脉穿刺。 56、可进行心肺复苏，可使用训练垫进行除颤和心脏复律。 57、双侧预钻孔静脉注射臂、可进行输液。 58、可进行双侧三角肌注射，双侧臀中肌注射，双侧臀大肌注射，双侧大腿注射。且注射部位可拆除，无需工具即可更换 59、可以进行敷料和换药练习 60、腹部右侧肚脐下有隐藏的孔，可以进行造瘘护理。 ★61、模拟人电脑软件可操控同品牌全系列模拟人 |
| 多参数监护仪 | 1、12.1寸多参数监护仪 2、45mmHg-235mmHg 3、呼吸率范围：0--60/分钟 4、血氧饱和度0%-100% 5、心率0.5Hz-100Hz 6、收缩压60mmHg-250mmHgT 7、舒张压40mmHg-220mmHg 8、体温测量范围20℃-45℃ 9、脉率 20-250/分 10、血压测试模式：手动/自动 11、心电导联：全导联 |
| 高级护理病床 | 1、ABS护栏和床头尾板，使用安全方便 2、电动装置安全可靠、低噪音 3、中控脚轮刹车系统，稳定性更高 4、床面尺寸：约为2170 mm X 900 mm 5、护栏尺寸：约为700 mm X 330 mm 6、床面升降高度：约为500 mm ~ 750 mm 7、背部升降角度：约为0°~ 80° 8、腿部升降角度：约为0°~ 50° |
| 高级护理病床 | 1、ABS护栏和床头尾板，使用安全方便 2、电动装置安全可靠、低噪音 3、中控脚轮刹车系统，稳定性更高 4、床面尺寸：约为2170 mm X 900 mm 5、护栏尺寸：约为700 mm X 330 mm 6、床面升降高度：约为500 mm ~ 750 mm 7、背部升降角度：约为0°~ 80° 8、腿部升降角度：约为0°~ 50° |
| 移动性浊音叩诊模型 | 一、 智能型高仿真胸腹部检查教学系统教师机功能概述 1、以新版《诊断学》教材及《内科学》教材为蓝本，涵盖诊断学胸部和腹部检查“视、触、叩、听”的理论教学全部内容，技能操作模拟体征近400种。 2、通过3D虚拟人体胸腹部器官动画及/二维动画/视频并通过本系统设置的语音模板、文字模板、视频模板、图片模板，按教材内容进行图、文、音、像四位一体的视诊、触诊、叩诊、听诊及呼吸系统、循环系统和腹部各种常见疾病体征的理论教学，减轻教师进行诊断学及内科学理论教学工作强度，提高教学及考核效果。 3、运用自动化控制技术、计算机模拟技术、3D动画及虚拟仿真技术，模拟再现胸、腹部检查的各种体征。 4、可实现在同一局域网内一台教师机控制多台学生机的教学方式。 5、教师机设有统一教学和自由学习两种教学模式。统一教学模式下，所有学生只能跟随老师同步学习，自由学习模式下学生可完全自主进行学习。 6、教师可以管理“考试成绩”、“考试方案”、“考试试题”，可以手动进行试题筛选、试卷管理，也可以通过系统随机出题、系统可自动判定成绩，保存试卷、查看成绩等功能。 7、教师可以通过学生信息模板导入学生资料进行统一管理。 二、 平台自带理论考试及技能考核系统 1、自带400余道胸腹部检查理论试题。 2、题型为单项选择题、多项选择题。 3、系统具有试题筛选、试卷管理、系统随机出题、教师自主选题、系统自动判定成绩，保存试卷、查看成绩。 三、系统配有自主创新的“全自动多功能胸腹部检查实验台”，并配有臂式旋转调节显示器 1、进行胸部检查和腹部检查技能训练时，点击实验台按键，实验台左右两块面板打开后，模拟人胸部模型和腹部模型必须都能从收藏模型的实验台左右两个柜子中自动升起，达到标准技能训练体位。 2、实训结束时点击实验台按键，模拟人胸部模型和腹部模型能自动降入实验台左右两个柜子中，将实验台左右两块面板关闭复位即成为平面台板。 3、通过自动化控制技术，可以使系统的试验台自动转换为普通实验台、课桌、会议桌，实现实验台一台多用。 4、胸腹部检查实验室可作为普通实验室、普通课堂或会议室，实现一室多用，从而提高教学设备和实验室的使用效率。 四、胸部检查教学系统主要功能 1、胸部检查标准化病人为成人男性（也可定制女性）大半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度模拟真实人体，体表标志清晰。 2、 模型内衬高仿真骨骼结构、体表骨骼标志清晰，可满足胸部检查确认部位的要求， 3、心肺的听诊检查，听诊音在诊断学规定的心尖、心底、心前区、右颈部、左腋下等不同的听诊区播放，双肺胸前、两侧及背部的听诊。包括常见心血管及肺部检查听诊综合体征200种以上（详见教学系统目录）。 4、肺部检查主要功能： 4.1、肺部视诊功能：动画模拟呼吸频率包括：呼吸过速、呼吸过深、呼吸深度变化。动画/视频包括：正常呼吸、Cheyne-Stokes呼吸、Biot呼吸、Kussmaul呼吸。 在仿真人体模型上，可模拟胸部呼吸运动，正常呼吸运动及及呼吸困难。 4.2、肺部触诊功能：在仿真人体模型上可触及胸部压痛（模拟骨炎、肋骨骨折）胸膜摩擦感，设置不同病变、不同区域、不同强弱的肺部触诊语音震颤体征。 4.3、肺部叩诊功能：模拟胸骨叩击痛。 4.3.1、肺部听诊功能：包括3种正常呼吸音、肺泡呼吸音增强/减弱、5种异常呼吸音、3种异常支气管呼吸音、2种异常支气管肺泡呼吸音；粗、中、细湿啰音、捻发音；多种干啰音、语音共振、胸膜摩擦音、呼吸系统常见疾病等40 余种肺部听诊体征。包括：正常支气管呼吸音、正常支气管肺泡呼吸音、肺泡呼吸音；肺泡呼吸音增强、肺泡呼吸音减弱、呼气音延长、断续性呼吸音、粗糙性呼吸音；异常支气管呼吸音（大叶性肺炎）、异常支气管呼吸音（肺空洞）、异常支气管呼吸音（压迫性肺不张）、异常支气管肺泡呼吸音（深部肺实变）、异常支气管肺泡呼吸音（压迫性肺不张）、粗、中、细湿啰音、捻发音、弥漫性高调干啰音、局限性高调干啰、哨笛音、哮鸣音、飞箭音、低调干啰音（鼾音）、呻吟音、碾滚音、狮吼音、气管异物、语音共振减弱、支气管语音、胸语音、羊鸣、耳语音增强、胸膜摩擦音、大叶性肺炎。 5、心脏检查功能：视诊和叩诊采用虚拟三维动画显示技术，心脏叩诊包括5种心界形状，包括：正常心界、梨形心、靴型心、普大型心、三角烧瓶型心五种心脏叩诊体征。 5.1、 心脏视诊功能： 配备必要的视频演示、超声心动图、CT、X线片、12导心电图、彩色图片讲解。仿真人体模型可真实模拟心脏视诊体征和≥40余种触诊体征，自动形成心前区隆起体征，视诊向左下移位的心尖搏动；胸骨右缘第二肋间搏动（主动脉搏动）；部分心前区搏动配有真实病例视频。 5.2、心脏触诊功能：采用仿真同步震动装置，完全仿真模拟触诊心前区35种以上震颤体征，包括6种心前收缩期震颤，6种心脏多瓣膜病收缩期震颤，3种舒张期震颤，3种连续性震颤，17种心脏多瓣膜病收缩期及舒张期震颤；1种心包摩擦感。 6、心脏听诊功能： 心脏的听诊检查，听诊音在诊断学规定的心尖、心底、心前区、右颈部、左腋下等不同的听诊区播放，包括常见心血管及肺部检查听诊综合体征近200种。 6.1、采用多声道高仿真听诊系统，再现正常心音、异常心音、杂音、心包摩擦音的听诊特征，配合心音图及心电图显示，教师和学生采用自己购买的诊断学教材规定的普通听诊器即可直接在模型上进行心脏听诊，不需要采购厂家的特制电子听诊器听诊，完全符合教学大纲要求，完全贴近临床实际场景。可实现多人（至少3人以上）多处同时听诊，可提高系统的利用率，并节约学时；也可采用临床电子听诊器进行听诊。 6.2、可模拟再现内科学教材规定的心脏多种瓣膜病的听诊触诊体征，可同时听到心脏5个瓣膜听诊区3种正常呼吸音的不同听诊声音体征，包括：二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄、二尖瓣狭窄伴二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣关闭不全、二尖瓣狭窄伴三尖瓣和肺动脉瓣关闭不全等。 7、鉴别听诊功能：对于易混淆、难鉴别的心脏/肺部听诊体征，系统自带40组鉴别听诊：听诊体征产生机理动画、听诊部位、点击选择即可在相应的部位进行鉴别听诊，便于提高学生鉴别听诊能力。 8、设有各种多媒体教学方式，通过三维、二维动画、图片、视频演示，形象讲解病理体征的解剖结构、心脏瓣膜、血流的血液动力学变化及听诊音产生原理；系统自带有部分常见心脏瓣膜病的动态超声心动图，彩色多普勒超声心动图，并配有多幅X线、CT、超声病例的图片、12导联心电图；系统自带视频演示、文字讲解、语音讲解，生动形象地加深学生对知识的理解。 9、自带“心脏听诊快速记忆歌诀”。语音-文字讲解中配有医学专家撰写的“心脏听诊快速记忆歌诀”，内容全面，易读易懂，可帮助学生快速记忆心脏听诊特点。 10、避免环境影响。系统带有音量调节功能，每种心肺听诊音均设置音量调节，根据操作者的感受自主调节，自主选择更适宜、更接近真实人体的听诊音量，避免环境对听诊效果的影响。 11、系统自带考试系统，可自主选择试题、可自助筛选试题，可进行试卷管理、进行系统随机出题，选择题包括理论和实践技能操作判断内容；教师可自主选题、保存试卷、系统自动评分，具有随时查看成绩，随时打印成绩等功能。 五、腹部检查教学系统主要功能 1、腹部检查标准化病人为成人女性大半身模型，体表皮肤触感柔软、光滑，深部触诊手感软硬度逼真模拟真实人体，体表标志清晰。 2、腹部视诊功能：通过视频、图片显示腹部视诊体征，有不同体征的腹部皮肤改变，可行腹壁静脉血流方向检查，可看见腹部膨隆、凹陷、胃肠型及蠕动波、液波震颤，叩诊有：肝区叩诊、脾区叩诊、水坑征、腹部移动性浊音等。 3、在仿真人体模型上可模拟腹式呼吸运动：呼吸频率在10次、16次、30次/min可选择调节；肝脏-胆囊、脾脏随呼吸运动在膈的上下移动； 4、腹部触诊功能：腹部压痛点有13种，包括：胃或十二指肠区压痛，胆囊压痛墨菲氏征阳性（胆囊无肿大），阑尾炎压痛反跳痛，小肠区压痛，膀胱或子宫压痛，回盲部压痛，乙状结肠区压痛，脾或结肠脾曲压痛，胰腺压痛，两侧上输尿管点压痛，两侧中输尿管点压痛。 5、肝、脾触诊功能：可选择设定多种体征：肝脏肿大1-7cm可任意设定，肝区摩擦感。脾脏触诊：脾肿大1-7cm可任意设定，脾区摩擦感。 6、胆囊触诊功能：墨菲氏征（MurPhy）征阳性。 7、腹部听诊体征按新版《诊断学》教材规定要求设定：肝区摩擦音，脾区摩擦音，自带5处不同部位血管杂音，腹部肠鸣音听诊包括正常、活跃、亢进、减弱、消失。 |
| 数字式全自动分析三道心电图机模型 | 1、小型轻便，主机重约2.5千克，可靠耐用。 2、数字三道心电图机，自动分析报告 3、十二导联心电信号同步放大和采集、三道记录 4、手动、自动、节律不齐三种工作模式 5、记录纸宽80mm，可记录清晰的三道不压缩心电波形及导联标记、灵敏度、走纸速度、滤波器状态等信息 6、采用分辨率热点输出系统，无需调整，记录频响达150Hz 7、具有交直流两用供电模式，机内安装有可充电锂电池，有电池充电，电路及电池管理和保护系统 8、海量存储心电数据文件 9、USB、RS232通讯接口 |
| 6道心电图机 | 1、同步十二导联采集，同步6通道打印 2、具备12道心电波形冻结功能≥3分钟 3、支持内部存储≥400份文件并支持存储卡扩展 4、具备有线、无线网络连接 5、心电输入：12导联同步采集，10电极 6、导联选择：自动或手动 7、输入方式：浮地输入 8、输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 9、采样率：8000 Hz 10、模数转换精度 ≤1.25 μV 11、输入阻抗：≥50MΩ 12、耐极化电压：≥±550mV 13、共模抑制比：≥105dB 14、频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 15、标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5% 16、时间常数：≥3.2秒 17、滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 18、低通滤波 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 19、肌电滤波 25Hz/35Hz 二档 20、交流滤波 50Hz或60Hz 21、基线抑制 -20dB,-34dB 两档可选 22、增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动 23、具备自检功能并有故障报警显示功能和记录 24、显示方式：≥7"液晶显示屏 25、显示分辨率： 不低于800*480 26、显示导联数：同屏12导联，≥5s 27、显示内容：系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等 28、记录器：具备内置高分辨率热线阵打印。 29、记录纸宽度：110mmx140mm折纸 30、记录道数：3, 3+1, 6 31、走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S 32、打印数据要求内容：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 33、双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印 34、可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号 35、支持访问外部文件服务器，本机热敏打印服务器报告 36、操作模式：具备自动或手动并支持实时或回顾记录记录波形10-24秒可调。 37、测量分析：支持≥40种心电相关参数自动测量。 38、自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 39、自动分析结果：支持≥240种分析及≥四级自动分析灵敏度 40、标准：支持中文或英文切换 41、外部输入：10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ 42、其它输出接口：USB/SD 43、输入键：专用键盘输入时伴有提示音，支持患者信息（性别、年龄）快捷输入键 44、打印网格：具备在无网格纸上打印网格功能 45、心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能 46、QTc算法：4种可选。 47、安全性：电击防护类型: I类CF型。 48、交流：100-240±10% 49、充电电池工作≥60分钟 |
| 动脉穿刺手臂 | 1、成人动脉右手臂，高分子材料制作的皮肤给人以真实的感觉。 2、可触及挠动脉、肱动脉搏动。 3、有电动循环系统，模拟动脉血液循环，可以根据教学情况调整收缩压、舒张压及脉搏频该装置为电动模拟血液循环系统， 4、血流速度、循环类型、脉搏频率以及脉搏强度均可调节 ★5、具有液晶显示屏幕，可显脉搏频率、脉搏强度等。 ★6、血液循环装置内置压力传感器，具有自动调节血压的功能，便于穿刺回血与输液。 ★7、具有手柄，便于移动血液循环模拟器。 8、可进行桡动脉、肱动脉穿刺，穿刺有回血，有落空感 |
| 12道心电图机 | 1、心电输入： 12导联同步采集，10电极 2、导联选择： 自动或手动 3、输入方式： 浮地输入 4、输入保护： 标配导联线内附除颤保护电路 5、采样率： 8000 Hz/8Ch 6、模数转换精度 ≤2.5 μV 7、输入阻抗： ≥20MΩ 8、耐极化电压： ≥±550mV 9、共模抑制比： ≥100dB 10、频率响应： 0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） 11、标准灵敏度： 10mm/mV, 误差≤±5% 12、时间常数： ≥3.2秒 13、滤波器： 低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 14、低通滤波 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 15、肌电滤波 25Hz/35Hz 二档 16、交流滤波 50Hz或60Hz 17、基线抑制 强/弱 二档 18、增益/灵敏度选择： 5，10，20mm/mV，手动或自动 19、不正常状态检测： 电极脱落报警，高频噪声过高报警 20、电极脱落： 液晶显示器显示脱落部位 21、显示和记录 22、显示方式： ≥7"液晶显示，0-108度视角调节,分辨率800*480 23、冻结 ≥长180秒12导联波形冻结（彩页或检测报告证明） 24、同屏显示 长达5秒的12导联同屏显示， 25、显示导联数： 同屏12导联，≥2.8s 26、显示内容： 系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、 27、患者信息、测量信息、工作模式、标记等 28、记录器： 内置高分辨率热线阵打印。 29、记录纸宽度： 210mmx140mm折纸 30、记录道数： 3, 3+1, 6, 12道 31、走纸速度： 10, 12.5, 25，50mm/S 32、无纸检出： 记录纸用完后自动停止走纸并报警 33、打印数据： 程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、电极检出、噪声、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。 34、操作模式： 可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录1.49.35心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 35、测量分析： ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求 36、自动测量参数： 包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 37、自动分析结果： 5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达码表示。 38、外部输入： 10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ 39、信号输出： 0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机 40、其它输出接口： USB/SD,标配网卡和网络接口，可直接连接网络系统。无需再选配网口 41、存储和传输： 主机内置400份心电图，扩展支持 42、网络 支持有线或无线网 43、提示音： QRS同步或热笔拟笔音 44、输入键： 键位支持直接输入患者ID号 45、打印网格： 具备在无网格纸上打印网格功能 46、心律失常检测： 具备心律失常检测并自动延长记录的功能 47、QTc算法： ECAPS、Bazett 两种可选 48、重量： ≤4.2Kg 49、安全性： 电击防护类型: I类CF型。 50、交流： 100-240±10% 51、直流： 长效可充电电池，充满电可连续工作30分钟以上 52、自带便携式提手，方便操作 |
| 高级护理病床 | 1、规格尺寸：≥2150*960mm 2、床面离地高度：≥520mm 3、背部角度调节范围：≥0—70° 4、腿部角度调节范围：≥0—45° 5、床框材质：≥20#60*30*2mm矩形管≥45°对角焊接床框 6、床面材质：≥1.5mm14#钢板立体冲压成型，四周椭圆管包边，防止夹伤 7、护栏：防夹手6档不锈钢立柱折叠护栏，上端铝合金型材拉制。高度≥40cm，可承受≥50公斤拉力负荷。 8、底盘：≥20#60*30*2mm矩形管底架，内置内藏式中控刹车系统 9、摇杆系统具有限位离合装置，防止损耗。摇手柄采用ABS材质，内置金属件，万向节联轴结构。 10、带床底杂物架、引流挂钩、不锈钢伸缩输液架 11、床尾设有ABS台面翻转式餐桌，下收带液压缓降功能 12、8cm标准床垫（2cm天然椰棕+6cm高密度海绵），外罩防水帆布，四周设拉链和透气孔，尺寸与床面配套。 |
| 操作台 | 1、操作台面：采用实芯理化板≥12.7mm厚，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色：时尚灰）,台面详细技术要求如下： ★1.1、化学性能：提供国家权威检测单位开具的100项以上试剂的检测报告，同时需提供常规49种化学试剂的检测报告（参照SEFA3.0标准）。 ★1.2、物理及甲醛等性能：提供国家建筑工程材料质量监督检测中心出示的 型式检测报告，其中燃烧性能符合国家标准B1级，甲醛释放量（气候箱法）检测结果≤0.053；挥发性有机化合物：TVOC测试结果为 0.068mg/m³, 苯、甲苯、二甲苯均未检出，并提供权威检测报告。 ★1.3、抗菌性能：提供按照JIS Z 2801:2010检测方法测定的抗菌检测报告（表面能抑制以下细菌生长：肺炎克雷伯氏菌，抗菌率99%，金黄色葡萄球菌，抗菌率99.5%，大肠杆菌抗菌, 抗菌率99.2%） 2、柜体材质: 采用时尚灰色三聚氰氨板，采用PVC封边2mm厚（颜色：灰白色）。 3、门板材质（带锁具）：外表采用防火板贴面，基材为A级刨花板，18mm厚，内表贴平衡板。（颜色：浅蓝色） 4、轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮，运动负重15kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。 5、铰链：采用弹簧铰链,非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定。 6、拉手：采用”一”字型拉手，材质为PVC。 7、C型框架:结构采用厚≥40*60*1.5mm的镀锌方管，表面经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性，承重可达150KG。 8、轮子：配置四个黑色刚金钻静音耐磨PU聚氨酯脚刹车轮。 |
| 心肺听触诊和腹部触诊电脑模拟人 | 1、采用高分子材质，环保无污染，仿真度高 2、心肺音听诊模型有五个心音听诊点,七个肺音听诊点，两个肠鸣音听诊点.通过遥控器可选择64种不同的心音（收缩期吹风样杂音、捻发音、心房纤颤、室性心动过速、期前收缩、舒张早期奔马律等），17种不同的肺音（支气管呼吸音、支气管呼吸音伴大湿啰音、支气管肺泡呼吸音、胸膜摩擦音等）和3种肠鸣音（肠鸣音正常、肠鸣音亢进、肠鸣音减弱）。教师可任意选择不同的心肺音，让学生通过比较做出诊断。 3、模型体表标志明显可触及，其中包括：胸骨上切迹、胸骨、剑突、肋骨、肋间隙等。 4、坐位或卧位，老师可在遥控器上自由选择病理性的声音，学生必须在正确的位置听诊方可做出判断 5、有80多种心肺音及多种肠鸣音，便于学员掌握听诊技术 6、模型包含外放音频接口，在群体教学时可以通过外接功放喇叭扩音播放音源 7、配备彩色液晶显示遥控器, 方便教学操作 |

附件二：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （所属行业 ：零售行业） 行业；制造商为（企

- 业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中 型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于 （所属行业 ：零售行业） 行业；制造商为（企

- 业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ......

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在 与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 注：本项目为货物类采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库【2020】46 号）货物类享受本办法规定的中小企业扶持政策要求：货物由中小企业 制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 此声明函需如实填写，内容完整，如有缺项、漏项的作为不提供处理。